中山市民众医院供应室消毒设备维修保养采购项目

采购文件

中山市民众医院

二○二四年三月

一、采购邀请函

各潜在供应商：

中山市民众医院对中山市民众医院供应室消毒设备维修保养采购项目进行采购，欢迎符合资格条件的报价人报价。

- 项目名称：中山市民众医院供应室消毒设备维修保养采购项目；

- 采购上限价：该项目采购上限价为人民币33500元(含税)

采购说明：

（一）该项目报价要求各报价单位报项目总价，报价超出采购上限价的单位作无效询价报价。

（二）确定中选单位方式：报名成功后的单位均进入报价环节，在规定的时间地点递交报价文件，合格报名供应商达到三家及以上的，采用询价方式采购，以最低报价中选（若报价单位所报价格相同的，将采用摇珠或者抽签方式选定最终中选单位）。

（三）采购过程中，报名参与的供应商不足3家或递交响应文件的供应商不足3家或通过资格、符合性审查的供应商不足3家，采购人可采取以下任意一种方式进行采购：

1）项目作废，重新组织采购工作；

2）报名参与的供应商只有2家或递交响应文件的供应商只有2家或通过资格、符合性审查的供应商只有2家，询价采购活动可以继续进行，并按照定选原则成交供应商；

3）报名参与的供应商只有1家或递交响应文件的供应商只有1家或通过资格、符合性审查的供应商只有1家，按照符合采购要求，价格合理中选的方式确定成交供应商。

（四）最终结算以按实结算为准，结算总价原则不得超出中选价，超出部分按照相关规定实施。

- 项目内容：该项目共一个项目包，需要对中山市民众医院供应室消毒设备维修保养采购项目采购，详见需求部分。

- 报价人资格要求：

- 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

2. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。

3. 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。

3.1 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商。

3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4. 所投产品具有有效的医疗器械注册证明或备案证明；如供应商为代理经销商，必须提供《医疗器械经营企业许可证》副本或备案证明；如供应商为制造商，必须提供《医疗器械生产企业许可证》副本或备案证明（按国家规定执行）。

5. 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，供应商（本项目询价截止期前）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动。

6. 本项目不接受联合体询价。

- 报名时间和方式。

报名时间： 2024年3月11日至2024年3月19日(上午8:00-12:00，下午2:00-5:00分，节假日除外）

报名地点：中山市民众医院住院楼5楼（信息科）。

报名方式：报价单位提交以下资料现场报名。

①有效营业执照复印件、②法定代表人证明书原件、经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件。以上证件现场报名期间均需提供原件核查，复印件加盖公章作为报名备案资料。

- 本询价文件规定的时间

- 递交报价文件截止时间： 2024年3月20日下午16:00时。（北京时间）

- 询价评选时间：2024年3月20日下午16:00时。（北京时间）

- 递交参选报价文件地点：中山市民众医院住院楼5楼（信息科）

- 中山市民众医院将不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。

- 采购人联系方式

采购人：中山市民众医院装备办

采购人联系人：黎先生

电话：13702393665

- 有关此次询价之事宜，可按下列地址以书面形式向民众医院查询：

- 中山市民众医院网站

- 中山市民众医院政务公开栏

- 用 户 需 求 书

- 供应室消毒设备：

- 脉动真空灭菌器维保服务1年（每月进行维护保养1次）：2台   ；按要求提供脉动真空灭菌器验证服务：2台；按要求提供清洗消毒机验证服务：1台。   采购预算：33500元。

技术部分：

1、

| 脉动真空灭菌器（2台）每次维护保养项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 维保项目及内容（可参照高温灭菌器维护保养指南进行） | 打“√” |
| 1 | 检查机动门胶条（建议8个月/700次循环更换)/平移门胶条（建议1年/1000次循环更换) | □√ |
| 2 | 对门传动系统进行加油（6个月）/检查手动门膜片（建议3个月更换）/平移门同步带（建议2年更换） | □√ |
| 3 | 紧固内室挡气板螺丝/导轨螺丝/手动门胶条固定螺丝/蒸汽管路卡箍垫（1年更换） | □√ |
| 4 | 紧固设备电源、真空泵、加热管、加水泵、交流接触器连接线、温度压力信号线 | □√ |
| 5 | 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 | □√ |
| 6 | 清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，压缩气过滤器排水 | □√ |
| 7 | 调正并紧固搬运车脚轮，检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅 | □√ |
| 8 | 真空泵及其管路、换热器、加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年） | □√ |
| 9 | 清洁内室及内室过滤网、外装饰罩、消毒车、外搬运车 | □√ |
| 10 | 清洁真空泵消音器、疏水/抽空/回空单向阀 | □√ |
| 11 | 清洗门胶条，清洁门密封槽 | □√ |
| 12 | 清洁打印机热敏打印头，校验触摸屏 | □√ |
| 13 | 检查门是否水平，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效 | □√ |
| 14 | 检查进水管路是否漏水，水压力（ ）Mpa（设备要求0.15-0.3Mpa）蒸发器水位是否正常。 | □√ |
| 15 | 检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力（ ）Mpa（设备要求 0.3-0.5Mpa) | □√ |
| 16 | 压缩机排水，检查压缩气管路是否泄漏，进气压力（ ） Mpa（设备要求0.5-0.7Mpa) | □√ |
| 17 | 手动反复开启电加热设备：查看交流接触器是否打火，夹层压力（ ）Pa/min(<130Pa/min) | □√ |
| 18 | 运行保压程序，极限真空（ ）Kpa(≦-90Kpa)，泄漏速率（ ） Pa/min(<130Pa/min) | □√ |
| 19 | 运行BD测试程序，检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，内室夹层安全手动开启两次，肪动时间（ ）分钟，升温时间（ ）分钟，程序运行时间（ ）分钟，灭菌阶段温度变化范围（ ），压力变化范围（ ）BD测试是否合格。 | □√ |
| 20 | 检查程序运行参数是否正常 | □√ |
| 21 | 需要提供时间、温度、压力的对应验证服务 | □√ |

- 2、提供清洗消毒机对应验证服务

- 一、商务要求：

- 设备出现故障，乙方自接到甲方报修后4小时内派维修工程师赶到现场，如有特殊情况，须提前与甲方进行沟通，得到甲方认可后方能改变到达现场时间，一般故障当日内修复，大的故障2日内修复（如需更换配件，以配件到达用户现场开始计时）。

- 合同生效后30日内乙方派人对甲方设备进行首次维护保养,以后每隔1个月对设备进行一次维护保养，各类设备的维护保养内容见附录

- 甲方设备损坏或有安全隐患的配件，需定期更换的易损件均由乙方免费更换，所有配件均为原厂配件。

二、 付款方式

付款前中选方应向采购方提供维保验收单和等额合法正式发票，经验收合格后，30天内采购方向中选方支付合同总价的100%。

三、报价要求

参选单位必须按要求完整填写相关附表，并签字盖章

备注：1、该报价文件要求一正一副，密封递交。

- 参选文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有参选文件密封包装在一个密封袋内。密封袋的封口处应粘贴处理。

- 密封外包装加盖参选人印章。

- 如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

- 参选人必须根据采购项目的技术参数按顺序逐条响应，经专家小组讨论后可作作废处理。

## 表1  报价函

致：中山市民众医院

根据贵方的中山市医院供应室消毒设备维修保养采购项目进行采购的询价邀请函，签字代表         （姓名、职务）         代表报价人    （报价单位名称）       参加报价，并提交报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

- 所附“报价一览表”规定的应提供和交付的货物、服务和工程报价总价为（人民币、含税）：

（大写），                    （小写）。

报价人代表姓名、职务（印刷体）：

报价人名称：（加盖公章）

法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

- 表2  法定代表人授权委托书

致：中山市民众医院：

兹授权以下同志（见身份证复印件），为我方参与（项目名称）采购项目事务代理人，其权限是：   全权代表本公司参与上述采购项目的采购工作，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺 。

授权单位：                            （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人姓名：         性别：                   年龄：        身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的参选，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中选注的参选有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.参选签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

- 表3    法定代表人证明书

致：中山市民众医院：

（          ）同志，现任我单位（          ）职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                         单位：               （盖章）

附：代表人姓名：          性别：            年龄：                身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

## 表4   分项报价一览表

项目名称：                                    金额单位：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 报价总价 | 大写： 元整（小写：￥ 元） |  |  |

注：

- 此表的总计系该项目所需费用含相关货物、劳务、保险、服务、交通费、管理费、安装、税费等在内的全部一切费用，金额总数即报价总价。

- 分项报价按照采购人要求(或采购需求）格式进行报价。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

- 表5  服务方案和承诺

主要内容应包括但不限于采购需求部分（格式自定）：

1.人员配置

2.提供服务及其实施措施；

3.须采购人配合事项；

4.根据项目需求逐项作出承诺；

5.供应商的其他资料。

报价单位承诺书所承诺内容包含但不限于上述要素

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

表6   投 标 承 诺 书

中山市民众医院 ：

本参选人已详细阅读了  （项目名称）  采购文件，自愿参加上述项目参选，现就有关事项向交易中心/采购单位郑重承诺如下：

1.本参选人自愿在采购文件规定的时限内按照采购文件、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照采购文件的承诺并满足采购文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关采购、采购参选的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除参选资格并接受相关监管部门处罚。

3.保证参选文件内容无任何虚假。若评选过程中查出有虚假，同意作无效参选文件处理并接受相关监管部门处罚，若中选之后查出有虚假，同意废除中选资格并接受相关监管部门处罚。

4.保证参选文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照采购文件及中选通知书规定商签采购合同。否则，同意接受采购人违约处罚。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对参选人违约处理。

7.保证中选之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中选之后按采购文件要求向采购项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚。

9.保证中选之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按采购文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本参选人在规定的参选有效期限内（本项目参选有效期为60日），将受采购文件的约束并履行参选文件的承诺。

参选人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

参选人名称（签章）：

日期：   年   月   日