项目基本需求

- 项目采购清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 预算单价（元） | - 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 熏蒸床 | - 2台 | - ¥ 30000 | - ¥ 60000 |
| - 合计 | - / |  |  | - ¥ 60000 |

- 技术参数要求

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 床体采用玻璃钢材质，配有冷凝水排流收集装置； |
| 2 | ★床体需为无盖设计； |
| 3 | 配有漏电、过电流自动保护空气开关； |
| 4 | 配有超温、干锅、传感器故障等报警功能； |
| 5 | 采用机电分离式全电脑控制：自动温度控制、自动时间控制、自动水干报警、自动超高温报警； |
| 6 | 腔体供汽，汽体均匀柔和无温差，并充分做到“汽”、“电”隔离； |
| 7 | 控制系统全电脑恒温控制有≧9种工作模式，并具有记忆功能； |
| 8 | ▲加热方式：电加热； |
| 9 | 抽屉式换药装置，且不锈钢内胆可取出； |
| 10 | 加热器外壳和内胆及抽屉支架均采用不锈钢材质； |
| 11 | 温度传感采用数字信号传输，精准测量并实时显示接近皮表的汽态温度； |
| 12 | 熏蒸配备（主要功能）：颈部、肩部、胸部、背部、腰部、腹部、骶部、双膝及全身进行熏蒸治疗； |
| 13 | 配有电磁兼容抗干扰系统，提高抗干扰能力； |
| 14 | ▲额定功率：≤1500W； |
| 15 | 熏蒸器容积：≥4000ml； |
| 16 | 温度设定可调：30-55℃（需涵盖此范围），并可实时显示当前温度； |
| 17 | 计时范围可调：0-99min，允差±3min，调时间距1min。 |

- 三、商务要求

- 1.交付时间。合同签订后1个月内。

- 2.交付地点。中山市民众医院内科及妇产科。

- 3.付款进度和方式。

- （1）货到安装、验收合格后,采购人在收到成交供应商发票 60个工作日内支付100%的货款。成交供应商应向采购人提供真实的、合法的发票。如果成交供应商提供的发票证实为虚假发票或与税务局数据不符的，采购人有权拒付票面金额，采购人已付款的，成交供应商应退回。由于发票原因造成的一切损失由成交供应商承担。

- （2）采购人使用的财政资金，采购人在约定的时间内向政府财政部门递交请款手续之日，视为采购人按时支付货款，成交供应商对此知悉且无异议。

- 4.包装运输、配送要求。全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

- 5.售后服务。免费保修2年。质量保证期内，出现的产品质量问题、安装问题及产品故障，由中标人免费负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知或设备出现故障后2小时内响应，在24小时内到达现场。同时采购人有权聘请第三方消除故障，由此产生的费用由中标人承担。中标人不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。

- 6.质量与服务考核。设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

- 7.违约责任。因设备的质量问题而发生争议，由广东省或中山市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

- 备注： 1.在项目基本需求中凡有“▲”标识的内容条款被视为可选的响应要求、技术指标要求和性能要求。作为评审时的重要技术参数（不作为无效投标条款），供应商必须对该标识的内容按照要求逐条进行真实应答详细描述，说明原因或偏离的相关内容。若低于采购文件要求（负偏离）或未逐条描述的视为负偏离，将会影响评审得分。 2.采购公告及项目基本需求中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。供应商要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将视为非实质性响应采购文件要求。